# BY电子天平使用说明书

BY型数字式电子天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平，它解决了目前国内外用电阻应变式传感器带来的蠕变、线性等问题。它具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示等功能。本天平称量准确，快速稳定，操作简单，功能齐全，适用于工业、农业、商业、学校、科研等单位作快速测定物流的质量和数量。

本产品执行JB5374-91(电子天平)行业标准

| 电源：220V50Hz | 最大功耗：3W | 准确度级别：III |
| --- | --- | --- |
| B、rA型（低精度）最大称量：lOOg-6000g 分度值：O.lg lg可选 |  |  |
| B'B型（高精度）最大称量：lOOg-3000g 分度值：O.lg O.Olg O.OOlg可选 |  |  |

一、操作准备

1、先开机预热15分钟，将天平置于平整的的工作台上，台面不平时可转动秤脚，适当的调整螺丝高度。应避免天平震动、阳光照射、气流及强电磁波干扰。

2、使用环境：温度界限5。C～35。C温度被动：5。C/h相对温度：50～85%

二．开机

1、将天平电源开关关掉（往下按），接上电源线。插入220V市电。

2、打开电源开关，依次显示“888888”，然后显示“最大秤量值”。最后显示“0或0 0或0 00”类推的称量模式。

三．校准天平

1、将天平置于稳定、平整的工作台，同时应避免震动、阳关照射、气流及强电磁波干扰。将天平电源打开预热15分钟后进行，才会使校准结果正确。

2、校准操作

校准：在秤盘上不加任何物体的情况下，按住“校准“键不松手，约过3秒后显示“--CAL--”时即刻松手，稍后，显示闪耀“标准砝码值“，将闪耀的“标准砝码值”的砝码置于秤盘上，显示”……“等待状态，稍后，显示标准砝码值，校准结束。如校准后称重还是不准确，则按上述过程重复校准。

四．称重

1、开机预热稳定或校准后，置称物于秤盘上，即显示该物的重量。

2、置称物前后需等待闪烁小数点稳定后，再进行操作。

五．置零、去皮

1、置容器于秤盘上，天平显示容器重量。

2、按“置零”键后，显示”0或0 00”即已去皮重。

3、置物于容器中，即显示该物的重量。

4、范围：小于等于4%FS

六、天平计数操作

在秤盘上放上待计数的物品，然后按“计数”键，显示”10”闪耀，再按”校准”键选择所需的个数“10、20、50、100、200、500”，选择其中的一个值，然后按“计数”键确认。此时已进入计数状态。

若要退出计数状态，按“计数”键即可。

七、超重报警

当称物件质量超过开机时显示的数值的9d后，显示“一oL一”表示累计称物超过规定范围，应即拿去所称物品，不然会损坏天平。

八、使用注意事项

1、使用前应按规定通电预热。

2、皮重和称物之质量和不得超过称量范围。

3、若称重不准确，需要标准砝码对天平进行校准。切勿将秤盘往上硬拔，以免损坏传感器。

4、出现错误信息，请查下表

| 错误信息 | 说明 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| Err-SP | 取样错误 | 取样物增加 |
| --oL-- | 操作报警，见七条 | 应即拿去所称物品 |
| Lo-bat | 低电压 | 充电 |

5、每天使用前，务必使用标准砝码测试改天平的重量是否准确，如不准确，请用标准砝码

准。

九、配件套

O.l系列：电子天平主机一台，说明书一本，合格证一份，秤盘一只，电源线一根0 01系列/0.001系列：电子天平主机一台，说明书一本，合格证—份，秤盘一只，电源线一根，防风罩一套，标准砝码一只。

十、注意事项

1、严格按照本说明书操作

2、天平一定要放在平稳的工作台，避免震动，阳光照射及气流。

3、严禁过载。

4、传感器若超载损坏，不属保修范围。

本说明书的有关内容可能因产品更新变化，若实物有差异，以实物为准，不另行通知。